广州灵洁产的超净工作台，质优价廉，口碑超好！

规范净化工作台操作与维护工作，确保仪器正常运作。

超净工作台的操作及维护规程

1、操作规程

（1）使用工作台时，应提前50分钟开机，同时开启紫外杀菌灯，处理操作区内表面积累的微生物，30分钟后关闭杀菌灯（此时日光灯即开启），启动风机。

（2）对新安装的或长期未使用的工作台，使用前必需对工作台和周围环镜先用超静真空吸尘器或用不产生纤维的工具进行清洁工作，再采用药物灭菌法或紫外线灭菌法进行灭菌处理。

（3）操作区内不允许存放不必要的物品，保持工作区的洁净气流流型不受干扰。

（4） 操作区内尽量避免作用明显扰乱气流流型的动作。

（5） 操作区的使用温度不可以超过60℃。

2、维护规程及维护方法

（1）根据环境的洁净程度，可定期（一般2～3个月）将粗滤布（涤纶无纺布）拆下清洗或给予更换。

（2）定期（一般为一周）对环境周围进行灭菌工作，同时经常用纱布沾酒精或丙酮等有机溶剂将紫外线杀菌灯表面擦干净，保持表面清洁，否则会影响杀菌效果。

（3）当加大风机电压已不能使风速达到0.32m/s时必须更换高效空气过滤器。

（4） 更换过滤器时，可打开顶盖，更换时应注意过滤器上的箭头标志，箭头指向即为层流气流向。

（5）更换高效过滤器后，应用Y09-4型尘埃粒子计数器四周边框密封是否良好，调节风机电压，使操作区平均风速保持在0.32-0.48m/s范围内，再用Y09-4型尘埃粒子计数器检查洁净度。

附：超净工作台使用注意事项

《超净工作台使用注意事项》

1、使用超净工作台前，应提前开机开启紫外灭菌灯30分钟以上。

2、使用超净工作台时，关闭紫外灭菌灯，开启日光灯。

3、操作区不允许放置不必要的物品，保持洁净、气流通畅。

4、使用完毕，应擦净工作台面，开启紫外灭菌灯消毒灭菌。

技术咨询：李先生 15914315027

广州灵洁： http://www.ljhepa.com

灵洁净化：http://www.linjec.com

相关产品：超净工作台 广州超净工作台 超净工作台厂家 广东超净工作台 单人超净工作台 垂直流超净工作台 水平流超净工作台 超净工作台操作规程 超净工作台原理